## Genel Karşılaştırma
Chauvin Arnoux Enerji Analizörleri ve Güç/Enerji Logger'ları – Detaylı Teknik Karşılaştırma Tablosu
Ürün ailesi → | Qualistar Class A | Qualistar+ | Qualistar+ | Qualistar+ | Qualistar+ | PEL 110 Serisi | PEL 110 Serisi | PEL 110 Serisi
Parametre | C.A 8345 | C.A 8336 | C.A 8436 | C.A 8333 | C.A 8331 | PEL 115 | PEL 113 | PEL 112 | Not
GENEL BİLGİ
Ürün ailesi | Qualistar Class A | Qualistar+ | Qualistar+ | Qualistar+ | Qualistar+ | PEL 110 Serisi | PEL 110 Serisi | PEL 110 Serisi
Cihaz tipi | Class A güç kalitesi analizörü (taşınabilir) | Taşınabilir 3 fazlı güç ve enerji kalitesi analizörü | Taşınabilir 3 fazlı güç ve enerji kalitesi analizörü | Taşınabilir 3 fazlı güç ve enerji kalitesi analizörü | Taşınabilir 3 fazlı güç ve harmonik analizörü | Güç ve enerji kaydedici (logger) – arazi tipi IP67 | Güç ve enerji kaydedici (logger) – LCD ekranlı | Güç ve enerji kaydedici (logger) – ekransız
Öne çıkan özellik | IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A, 7" dokunmatik ekran, Wi-Fi/Ethernet, GPS, 12 kV surge | 5V/4I, nötr akımı ölçümü, Plt, 10 dk+ Inrush, 210 geçici olay | C.A 8336 fonksiyonları + IP67 arazi gövdesi, fazdan beslenme | Geçici olay (50), alarm, uzman harmonik modu | Giriş seviyesi; 4V/3I, geçici olay ve alarm yok | 4V/4I, IP67 gövde, dış ortam / direk montajı, fazdan beslenme | PEL 112 + arkadan aydınlatmalı LCD ekran | Kompakt, mıknatıslı, ekransız; soğuk oda (-20 °C) uyumlu
IEC 61000-4-30 uygunluğu | Class A – Edition 3 (IEC 62586'ya göre sertifikalı) | Class B | Class B (Qualistar+ ailesi) | Class B | Class B | Sınıf belirtilmemiş | Sınıf belirtilmemiş | Sınıf belirtilmemiş
EN 50160 / IEC 62749 raporlama | EN 50160 Ed.3 ve IEC 62749 – cihaz üzerinde veya PAT3 ile otomatik analiz | EN 50160 için otomatik parametre ayarı (PAT); rapor Dataview® ile | EN 50160 için otomatik parametre ayarı (PAT); rapor Dataview® ile | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok
Kullanım alanı | Elektrik dağıtım şirketleri, mühendislik ve danışmanlık firmaları ile tesislerinde gerilim kalitesi teşhisi, enerji verimliliği, elektrik bakımı yapan kişiler | Endüstriyel / idari bina bakım ve muayene ekipleri; enerji verimliliği teşhisi | Endüstriyel sahalar, iç/dış mekan, yağmur altında kullanım | Endüstriyel / idari bina bakım ve muayene ekipleri; enerji verimliliği teşhisi | Endüstriyel / idari bina bakım ve muayene ekipleri; enerji verimliliği teşhisi | Aynı + dış ortam / elektrik direği üzerinde uzun süreli kayıt Elektrik dağıtım şirketleri için sahada direk üzerinde ölçüme bırakılabilme özelliği ile rakipsiz ürün | Enerji etütleri (ISO 50001), önleyici/kestirimci bakım, veri merkezi, yenilenebilir enerji, motor teşhisi | Enerji etütleri (ISO 50001), önleyici/kestirimci bakım, veri merkezi, yenilenebilir enerji, motor teşhisi
GİRİŞLER VE ÖLÇÜM ARALIKLARI
Gerilim girişi sayısı | 5 (3Faz+Nötr+Toprak), NötrToprak Gerilimi de ölçer ve kaydeder | 5 (3Faz+Nötr+Toprak), NötrToprak Gerilimi de ölçer ve kaydeder | 5 (3Faz+Nötr+Toprak), NötrToprak Gerilimi de ölçer ve kaydeder | 4 (3Faz+Nötr) | 4 (3Faz+Nötr) | 5 (3Faz+Nötr+Toprak), NötrToprak Gerilimi de ölçer ve kaydeder | 4 (3Faz+Nötr) | 4 (3Faz+Nötr)
Akım girişi sayısı | 4 (3Faz+Nötr) | 4 (3Faz+Nötr) | 4 (3Faz+Nötr) | 3 Faz (nötr akımı hesaplanır) | 3 Faz (nötr akımı hesaplanır) | 4 (3Faz+Nötr) | 3 Faz (nötr akımı hesaplanır) | 3 Faz (nötr akımı hesaplanır)
Ölçüm kanalı | 4 gerilim + 4 akım dalga formu | 4 gerilim + 4 akım dalga formu | 4 gerilim + 4 akım dalga formu | 3 gerilim + 3 akım dalga formu | 3 gerilim + 3 akım dalga formu | 4V / 4I | 3V / 3I | 3V / 3I
Gerilim ölçüm aralığı | 5 V – 1.000 V AC ve DC | 2 V – 1.000 V TRMS AC+DC (faz-nötr); faz-faz 2.000 V'a kadar | 2 V – 1.000 V TRMS AC+DC (faz-nötr); faz-faz 2.000 V'a kadar | 2 V – 1.000 V TRMS AC+DC (faz-nötr); faz-faz 2.000 V'a kadar | 2 V – 1.000 V TRMS AC+DC (faz-nötr); faz-faz 2.000 V'a kadar | 10 – 1.000 Vac / 100 – 1.000 Vdc; faz-faz 1.700 V'a kadar | 10 – 1.000 Vac / 100 – 1.000 Vdc | 10 – 1.000 Vac / 100 – 1.000 Vdc | Qualistar+ faz-faz değeri kılavuzdan (toprağa göre 1.000 V CAT III şartıyla).
Gerilim oranı (VT) | 500 kV'a kadar | 500 kV'a kadar | 500 kV'a kadar | 500 kV'a kadar | 500 kV'a kadar | 650.000 V'a kadar | 650.000 V'a kadar | 650.000 V'a kadar
Akım ölçüm aralığı | Sensöre bağlı: 5 mA (MN93A) – 10 kA AC; DC 5.000 A'e kadar (J93) | Sensöre bağlı: 5 mA (MN93A 5 A) – 10.000 A AC; DC 5.000 A'e kadar (J93) | Sensöre bağlı: 5 mA (MN93A 5 A) – 10.000 A AC; DC 5.000 A'e kadar (J93) | Sensöre bağlı: 5 mA (MN93A 5 A) – 10.000 A AC; DC 5.000 A'e kadar (J93) | Sensöre bağlı: 5 mA (MN93A 5 A) – 10.000 A AC; DC 5.000 A'e kadar (J93) | 5 mA – 10 kA AC / 50 mA – 5 kA DC (sensöre bağlı) | 5 mA – 10 kA AC / 50 mA – 5 kA DC (sensöre bağlı) | 5 mA – 10 kA AC / 50 mA – 5 kA DC (sensöre bağlı) | PEL kılavuzları sensöre bağlı olarak 12.000 A'e kadar ifade eder.
Akım oranı (CT) | Belirtilmemiş | 60 kA'e kadar | 60 kA'e kadar | 60 kA'e kadar | 60 kA'e kadar | 25.000 A'e kadar | 25.000 A'e kadar | 25.000 A'e kadar
Şebeke frekansı | 40 – 69 Hz (50/60 Hz şebekeler) | 40 – 69 Hz (50/60 Hz şebekeler) | 40 – 69 Hz (50/60 Hz şebekeler) | 40 – 69 Hz (50/60 Hz şebekeler) | 40 – 69 Hz (50/60 Hz şebekeler) | DC, 50 Hz, 60 Hz ve 400 Hz | DC, 50 Hz, 60 Hz ve 400 Hz | DC, 50 Hz, 60 Hz ve 400 Hz | Qualistar+ kılavuzu frekans ölçüm aralığını 40 – 70 Hz verir.
Örnekleme | 512 örnek/periyot; gerilim 400 kSps, akım 200 kSps, surge 2 MSps | 256 nokta/periyot (50 Hz'de 6,4 kHz bant genişliği); analog -3 dB bant: 76 kHz | 256 nokta/periyot (50 Hz'de 6,4 kHz bant genişliği); analog -3 dB bant: 76 kHz | 256 nokta/periyot (50 Hz'de 6,4 kHz bant genişliği); analog -3 dB bant: 76 kHz | 256 nokta/periyot (50 Hz'de 6,4 kHz bant genişliği); analog -3 dB bant: 76 kHz | 50/60 Hz'de 128 örnek/periyot; 400 Hz'de 16 örnek/periyot | 50/60 Hz'de 128 örnek/periyot; 400 Hz'de 16 örnek/periyot | 50/60 Hz'de 128 örnek/periyot; 400 Hz'de 16 örnek/periyot | C.A 8436 değeri aynı platform varsayımıyla (kılavuz projede yok).
Gerilim girişi empedansı | 2MΩ (faz-nötr) | 1.195 kΩ (faz-nötr) | 1.195 kΩ (faz-nötr) | 1.195 kΩ (faz-nötr) | 1.195 kΩ (faz-nötr) | 1.908 kΩ (faz-nötr) | 1.908 kΩ (faz-nötr) | 1.908 kΩ (faz-nötr)
Akım girişi empedansı | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ) | 1 MΩ (AmpFlex®/MiniFlex® ile 12,4 kΩ)
Aşırı yük dayanımı (gerilim) ULL | 1.200 Vrms sürekli; 2.000 Vrms / 1 s DC: 2400V (1 s) | 1.200 Vrms sürekli; 2.000 Vrms / 1 s DC: 2400V (1 s) | 1.200 Vrms sürekli; 2.000 Vrms / 1 s DC: 2400V (1 s) | 1.200 Vrms sürekli; 2.000 Vrms / 1 s DC: 2400V (1 s) | 1.200 Vrms sürekli; 2.000 Vrms / 1 s DC: 2400V (1 s) | 1.100 Vrms | 1.100 Vrms | 1.100 Vrms
Desteklenen şebeke tipleri | 3 faz, Aron vb. tüm tesisat tipleri | Tek faz, split-phase, 3 faz nötrlü/nötrsüz; 2-3-4-5 telli; 2 wattmetre, ARON, 2½ eleman | Tek faz, split-phase, 3 faz nötrlü/nötrsüz; 2-3-4-5 telli; 2 wattmetre, ARON, 2½ eleman | Tek faz, split-phase, 3 faz nötrlü/nötrsüz; 2-3-4-5 telli; 2 wattmetre, ARON, 2½ eleman | Tek faz, split-phase, 3 faz nötrlü/nötrsüz; 2-3-4-5 telli; 2 wattmetre, ARON, 2½ eleman | 17 bağlantı tipi: 1P-2W, 1P-3W, 3P-3W (Δ, açık Δ, Y), 3P-4W (Y, Δ, 2½), DC 2/3/4 telli | 17 bağlantı tipi: 1P-2W, 1P-3W, 3P-3W (Δ, açık Δ, Y), 3P-4W (Y, Δ, 2½), DC 2/3/4 telli | 17 bağlantı tipi: 1P-2W, 1P-3W, 3P-3W (Δ, açık Δ, Y), 3P-4W (Y, Δ, 2½), DC 2/3/4 telli | C.A 8331/8333'te 2½ eleman yöntemi kılavuzda listelenmez (standart ve 2 eleman).
ÖLÇÜM VE HESAPLAMA FONKSİYONLARI
Güç büyüklükleri | P, N, Q1, S, D (toplam ve faz başına); PF, DPF/cos φ | P, N, Q1, S, D (toplam ve faz başına); W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ | P, N, Q1, S, D (toplam ve faz başına); W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ | P, N, Q1, S, D (toplam ve faz başına); W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ | P, N, Q1, S, D (toplam ve faz başına); W, VA, var, VAD, PF, DPF, cos φ, tan φ | P, Pf, P+, Punb, Qf, N, D, S; cos φ, tan φ, PF (10 W – 10 GW) | P, Pf, P+, Punb, Qf, N, D, S; cos φ, tan φ, PF (10 W – 10 GW) | P, Pf, P+, Punb, Qf, N, D, S; cos φ, tan φ, PF (10 W – 10 GW)
Enerji büyüklükleri | Toplam ve faz başına enerji + enerji maliyetlendirme | Wh, varh, VAh, VADh (toplam ve faz başına); birim seçenekleri: J, toe, BTU vb. | Wh, varh, VAh, VADh (toplam ve faz başına); birim seçenekleri: J, toe, BTU vb. | Wh, varh, VAh, VADh (toplam ve faz başına); birim seçenekleri: J, toe, BTU vb. | Wh, varh, VAh, VADh (toplam ve faz başına); birim seçenekleri: J, toe, BTU vb. | Aktif (kaynak/yük), 4 kadran reaktif, görünür enerji; 4 EWh'e kadar; yerel para biriminde maliyet (8 tarife) | Aktif (kaynak/yük), 4 kadran reaktif, görünür enerji; 4 EWh'e kadar; yerel para biriminde maliyet (8 tarife) | Aktif (kaynak/yük), 4 kadran reaktif, görünür enerji; 4 EWh'e kadar; yerel para biriminde maliyet (8 tarife) | PEL'de maliyet hesabı PEL Transfer yazılımında yapılır.
Enerji kayıplarının ayrıştırılması | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet (faydalı, dengesizlik, harmonik, reaktif, distorsiyon enerjisi) | Evet (faydalı, dengesizlik, harmonik, reaktif, distorsiyon enerjisi) | Evet (faydalı, dengesizlik, harmonik, reaktif, distorsiyon enerjisi) | PEL Transfer algoritmasıyla.
Harmonikler | DC – 127. derece (genlik ve faz) | 0 – 50. derece (%f ve %r); nötr dahil | 0 – 50. derece (%f ve %r) | 0 – 50. derece (%f ve %r); sıralı harmonikler | 0 – 50. derece (%f); gerilim, akım, VA | THD (broşür); kılavuz: 50/60 Hz'de 50. dereceye, 400 Hz'de 7. dereceye kadar | THD (broşür); kılavuz: 50/60 Hz'de 50. dereceye, 400 Hz'de 7. dereceye kadar | THD (broşür); kılavuz: 50/60 Hz'de 50. dereceye, 400 Hz'de 7. dereceye kadar | Broşür ile kılavuz arasında fark var (bkz. Kaynaklar ve Notlar).
Ara harmonikler (interharmonik) | Evet – 0 – 126. alt gruplar (IEC 61000-4-7) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Harmonik uzman modu | Evet (harmonik + interharmonik analiz) | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
THD | Evet | Evet (%f ve %r) | Evet (%f ve %r) | Evet (%f ve %r) | Evet (%f ve %r) | Evet (gerilim ve akım) | Evet (gerilim ve akım) | Evet (gerilim ve akım) | C.A 8331'de yalnızca %f.
K faktörü / FHL (trafo) | Evet | Evet (NF EN 50464-3) | Evet (NF EN 50464-3) | Evet (NF EN 50464-3) | Evet (NF EN 50464-3) | Hayır | Hayır | Hayır
Distorsiyon gerilim/akımları | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır
Flicker Pst | Evet (+ kayan Pst) – IEC 61000-4-15 | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır
Flicker Plt | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Dengesizlik (gerilim/akım) | Evet (doğru, ters, sıfır bileşen) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet – IEEE 1459 yöntemi + Punb | Dengesiz aktif güç (Punb) | Dengesiz aktif güç (Punb)
Tepe faktörü (Crest) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet
Yarım periyot RMS | Evet (Inrush'ta yarım periyot değerleri) | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Min / Max | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet
Faz sırası kontrolü | Vektör diyagramı | Vektör (Fresnel) diyagramı – otomatik | Vektör (Fresnel) diyagramı – otomatik | Vektör (Fresnel) diyagramı – otomatik | Vektör (Fresnel) diyagramı – otomatik | Evet (LED ile uyarı) | Evet (LED ile uyarı) | Evet (LED ile uyarı)
Geçici olaylar (transient) | Yüzlerce, ≥2,5 µs; limit yok (SD kart) | 210 adet (4 periyot kayıt) | 210 adet | 50 adet (4 periyot kayıt) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Surge (aşırı gerilim darbesi) | 12 kV'a kadar, 500 ns örnekleme (IEC 61000-4-5 eşikleri) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Inrush / TrueInrush | RMS ve tepe 30 dk'ya kadar; dalga formu 10 dk; 100 ms ön tetik; 100 yakalama | Evet – > 10 dakika (motor yolverme) | Evet – > 10 dakika | 4 periyot (broşür) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | C.A 8333 kılavuzunda ayrı Inrush modu yok.
Alarmlar | 20.000 adet / 52 tip; e-posta ile bildirim | 10.000 adet / 40 farklı tip | 10.000 adet / 40 farklı tip | 4.000 adet / 10 farklı tip | Hayır | Evet (broşür) | 32 programlanabilir alarm | 32 programlanabilir alarm | Kılavuz kayıt kapasiteleri: C.A 8333 4.662, C.A 8336 16.362 alarm.
Motor analizi | Evet – mekanik güç, verim, devir, tork | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Evet – Android uygulaması ile devir, verim, tork (mekanik sensörsüz) | Evet – Android uygulaması ile devir, verim, tork (mekanik sensörsüz) | Evet – Android uygulaması ile devir, verim, tork (mekanik sensörsüz)
Güç hattı iletişimi (PLC/ripple) izleme | Evet – 2 frekans | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
KAYIT VE BELLEK
Kaydedilebilir parametre | > 900 parametre | > 450 değer | > 450 değer | > 450 değer | > 450 değer | Tüm ölçüm ve hesaplama sonuçları | Tüm ölçüm ve hesaplama sonuçları | Tüm ölçüm ve hesaplama sonuçları
Kayıt / toplama periyodu | 200 ms – 2 saat (trend) | 1 s, 5 s, 20 s, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk | 1 s, 5 s, 20 s, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk | 1 s, 5 s, 20 s, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk | 1 s, 5 s, 20 s, 1 dk, 2 dk, 5 dk, 10 dk, 15 dk | 5 ölçüm/s (200 ms) + toplama 1–6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 dk | 5 ölçüm/s (200 ms) + toplama 1–6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 dk | 5 ölçüm/s (200 ms) + toplama 1–6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 dk
Kayıt süresi (seçili parametreler, maks. örnekleme) | Yıllarca | 2 hafta – birkaç yıl | 2 hafta – birkaç yıl | Birkaç gün – birkaç hafta | 4 saat – 2 hafta | 2 GB kartta: 19 gün (1 dk + 1 s + harmonik); 12 hafta (harmoniksiz); 2 yıl (yalnız 1 dk) | 2 GB kartta: 7 gün (1 dk + 1 s + harmonik); 1 ay (harmoniksiz); 1 yıl (yalnız 1 dk) | 2 GB kartta: 7 gün (1 dk + 1 s + harmonik); 1 ay (harmoniksiz); 1 yıl (yalnız 1 dk)
Bellek | Çıkarılabilir SD kart + USB flash bellek desteği, Standart 16 Gbyte, 64 Gbyte a kadar arttırılabilir | Çıkarılabilir SD kart + Standart 8 Gbyte, 32 Gbyte a kadar arttırılabilir | Çıkarılabilir SD kart + Standart 8 Gbyte, 32 Gbyte a kadar arttırılabilir | Çıkarılabilir SD kart + Standart 8 Gbyte | Çıkarılabilir SD kart + Standart 8 Gbyte | SD kart 8 GB (32 GB'a kadar SD/SDHC/SDXC, FAT32); en fazla 32 kayıt | SD kart 8 GB (32 GB'a kadar SD/SDHC/SDXC, FAT32); en fazla 32 kayıt | SD kart 8 GB (32 GB'a kadar SD/SDHC/SDXC, FAT32); en fazla 32 kayıt
Ekran görüntüsü kaydı | Evet (görüntü + veri) | 50 | 50 | 12 | 12 | Yok | Yok | Yok
Veri formatı / dışa aktarım | JSON veri dosyaları; Excel/CSV aktarımı (PAT3) | PAT2 ile Excel'e aktarım, grafik çıktı | PAT2 ile Excel'e aktarım, grafik çıktı | PAT2 ile Excel'e aktarım, grafik çıktı | PAT2 ile Excel'e aktarım, grafik çıktı | PEL Transfer ile aktarım, enerji raporu | PEL Transfer ile aktarım, enerji raporu | PEL Transfer ile aktarım, enerji raporu
EKRAN VE ARAYÜZ
Ekran | 7" renkli dokunmatik LCD, 800 × 480 (WVGA) | Renkli ¼ VGA TFT, 320 × 240, 148 mm (5,7") köşegen | Renkli ¼ VGA TFT, 320 × 240, 148 mm (5,7") köşegen | Renkli ¼ VGA TFT, 320 × 240, 148 mm (5,7") köşegen | Renkli ¼ VGA TFT, 320 × 240, 148 mm (5,7") köşegen | Mavi arkadan aydınlatmalı LCD (4 büyüklük aynı anda) | Arkadan aydınlatmalı LCD (3 faz aynı anda) | Yok (9 durum LED'i) | Broşür PEL 113/115 için 'dörtlü dijital ekran' yazar; PEL 113 kılavuzu 'üçlü LCD' der.
Arayüz dili | Çok dilli arayüz, kullanıcı profilleri, Türkçe dahil | 27'den fazla dil, Türkçe dahil | 27'den fazla dil, Türkçe dahil | 27'den fazla dil, Türkçe dahil | 27'den fazla dil, Türkçe dahil | — | — | —
Yardım tuşu / çevrimiçi yardım | Evet (çok dilli) | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır
İLETİŞİM VE YAZILIM
USB | USB 2.0 (PC) + USB-A host (flash bellek) | Evet (USB A-B) | Evet (USB A-B) | Evet (USB A-B) | Evet (USB A-B) | USB 2 (Tip B) | USB 2 (Tip B) | USB 2 (Tip B)
Ethernet | 100 Mbps (RJ45) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | 100Base-T (RJ45) | 100Base-T (RJ45) | 100Base-T (RJ45)
Wi-Fi | 802.11 b/g; web sunucu + erişim noktası | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | 2,4 GHz 802.11 b/g/n; erişim noktası (5 istemci) + hotspot; WPA/WPA2 | 2,4 GHz 802.11 b/g/n; erişim noktası (5 istemci) + hotspot; WPA/WPA2 | 2,4 GHz 802.11 b/g/n; erişim noktası (5 istemci) + hotspot; WPA/WPA2
Uzaktan erişim / bulut | Gömülü web sunucu (VNC, tarayıcı – PC/iOS/Android); IRD DataViewSync | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | IRD DataViewSync™ sunucu; periyodik e-posta raporu | IRD DataViewSync™ sunucu; periyodik e-posta raporu | IRD DataViewSync™ sunucu; periyodik e-posta raporu
GPS / zaman senkronizasyonu | Dahili GPS (UTC) + NTP | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
SCPI komutları | Evet (tüm fonksiyonlar) | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır
Mobil uygulama | Web tarayıcı üzerinden | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Android uygulaması (PEL) | Android uygulaması (PEL) | Android uygulaması (PEL)
PC yazılımı | PAT3 (Power Analyser Transfer) | Power Analyser Transfer (PAT2) standart; Dataview® opsiyonel | Power Analyser Transfer (PAT2) standart; Dataview® opsiyonel | Power Analyser Transfer (PAT2) standart; Dataview® opsiyonel | Power Analyser Transfer (PAT2) standart; Dataview® opsiyonel | PEL Transfer (ücretsiz); DataView® opsiyonel | PEL Transfer (ücretsiz); DataView® opsiyonel | PEL Transfer (ücretsiz); DataView® opsiyonel
GÜÇ BESLEMESİ
Batarya | Li-ion, 5.800 mAh (broşürde '5,800 Ah') | 9,6 V NiMH, 4.000 mAh (8 hücre), ~5 saat şarj, ≥300 çevrim | 9,6 V NiMH, 4.000 mAh (8 hücre), ~5 saat şarj, ≥300 çevrim | 9,6 V NiMH, 4.000 mAh (8 hücre), ~5 saat şarj, ≥300 çevrim | 9,6 V NiMH, 4.000 mAh (8 hücre), ~5 saat şarj, ≥300 çevrim | NiMH (~200 g), > 1.000 çevrim, ~5 saat şarj | NiMH (~85 g), ~5 saat şarj | NiMH (~85 g), ~5 saat şarj | C.A 8436 için batarya değeri broşür tablosundan.
Batarya ile çalışma süresi | Ekran açıkken 6 saat, ekran kapalı iken 10 saat | 13 saate kadar (broşür); kılavuz: 10 saat ekran açık, > 15 saat ekran kapalı | 13 saate kadar (broşür) | 13 saate kadar (broşür); kılavuz: 10 saat ekran açık, > 15 saat ekran kapalı | 13 saate kadar (broşür); kılavuz: 10 saat ekran açık, > 15 saat ekran kapalı | ~1 saat (Wi-Fi kapalı) – kesinti yedeği | Tipik 30 dk (Wi-Fi kapalı) – yedek amaçlı | Tipik 30 dk (Wi-Fi kapalı) – yedek amaçlı | Logger'larda batarya yalnızca kesinti yedeğidir.
Şebeke beslemesi | PA40W-2 (100–260 V) adaptör ile veya PA32ER kendinden besleme aparatı ile (100–1.000 Vac / 150–1.000 Vdc, fazdan) | Harici adaptör 90–264 Vac 50/60 Hz, 65 VA; PA31ER kendinden besleme aparatı ile 100–1.000 V AC/DC (opsiyon) | Fazdan beslenme 100–1.000 V AC/DC | Harici adaptör 90–264 Vac 50/60 Hz, 65 VA; PA31ER kendinden besleme aparatı ile 100–1.000 V AC/DC (opsiyon) | Harici adaptör 90–264 Vac 50/60 Hz, 65 VA; PA31ER kendinden besleme aparatı ile 100–1.000 V AC/DC (opsiyon) | Fazdan: 100–1.000 V (42,5–69 Hz), 100–600 V (340–460 Hz), 140–1.000 Vdc; 30 VA; PA30W opsiyon | 110–250 V (+%10/-%15), 50/60/400 Hz, 30 VA | 110–250 V (+%10/-%15), 50/60/400 Hz, 30 VA
MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Boyutlar | 200 × 285 × 55 mm (Y × G × D) | 240 × 180 × 55 mm (broşür); kılavuz: 200 × 250 × 70 mm | 270 × 250 × 180 mm | 240 × 180 × 55 mm (broşür); kılavuz: 200 × 250 × 70 mm | 240 × 180 × 55 mm (broşür); kılavuz: 200 × 250 × 70 mm | 245 × 270 × 180 mm (sensörsüz; kablolarla +50 mm) | 256 × 125 × 37 mm (sensörsüz) | 256 × 125 × 37 mm (sensörsüz) | Broşür ile kılavuz farklı ölçü verir.
Ağırlık | 1,9 kg | 1,9 kg (kılavuz: ~2 kg) | 3,7 kg | 1,9 kg (kılavuz: ~2 kg) | 1,9 kg (kılavuz: ~2 kg) | < 3,4 kg | 950 g | 900 g (kılavuz: ~930 g)
Koruma sınıfı | IP54 | IP53 / IK08 (terminaller IP20) | IP67 | IP53 / IK08 (terminaller IP20) | IP53 / IK08 (terminaller IP20) | IP67 (kapak kapalı); kapak açık IP54/IP40 | IP54 (bağlı değilken), IP20 (çalışırken) | IP54 (bağlı değilken), IP20 (çalışırken)
Düşme dayanımı | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 20 cm (ambalajda 1 m) | 2 m | 2 m
Montaj | Katlanır ayaklık + mıknatıslı askı sistemi | Katlanır ayaklık | Arazi çantası tipi gövde | Katlanır ayaklık | Katlanır ayaklık | Kanca (opsiyon); direk montaj kiti | 4 adet gömülü mıknatıs | 4 adet gömülü mıknatıs
Çalışma sıcaklığı | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C (40 °C üzerinde batarya VEYA adaptör) | 0 – 50 °C (40 °C üzerinde batarya VEYA adaptör) | 0 – 50 °C (40 °C üzerinde batarya VEYA adaptör) | 0 – 50 °C (40 °C üzerinde batarya VEYA adaptör) | -20 – +50 °C | 0 – +50 °C | -20 – +50 °C
İç / dış mekan | İç mekan | İç mekan | İç ve dış mekan (yağmur dahil) | İç mekan | İç mekan | İç ve dış mekan | İç mekan | İç mekan
Elektriksel güvenlik (IEC 61010) | 1.000 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1.000 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
EMC | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel) | IEC/EN 61326-1 (endüstriyel)
Diğer standartlar | IEC 61000-4-30 Ed.3, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15, IEC 61557-12, IEC 62586 | IEC 61000-4-30 Class B, EN 50160 | IEC 61000-4-30 Class B, EN 50160 | IEC 61000-4-30 Class B, EN 50160 | IEC 61000-4-30 Class B, EN 50160 | IEC 61557-12, IEC 61000-4-30, IEEE 1459; RED 2014/53/EU | EN 62479 (EMF), RED 2014/53/EU, FCC | EN 62479 (EMF), RED 2014/53/EU, FCC
Garanti | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 3 yıl | 24 ay | 24 ay | 24 ay
SİPARİŞ
Sipariş kodu (sensörsüz) | P01160657N (standart, PA40W-2) / P01160658N (C.A 8345-1000, PA32ER) | P01160591 | P01160595 | P01160541 | P01160511 | P01157169 | P01157157 (MA194-350 sensörlü set: P01300003) | P01157156
Standart teslimat içeriği | 5 Reeling Box, mıknatıslı kanca, SD kart, çanta, USB A/B kablo (1,8 m), 5 banana kablo + klips, el askısı, halka seti, doğrulama sertifikası, PA40W-2 veya PA32ER | Çanta, 5 × 3 m banana kablo, 5 timsah klips, 12 renk halka/insert seti, ekran koruyucu, USB kablo, şebeke kablosu ve adaptörü, PAT yazılımı | 21 no. çanta, USB kablo, IP67 şebeke kablosu, 5 × 3 m IP67 BB196 kablo, 5 kilitli timsah klips, renk kiti, PAT yazılımı | Çanta, 4 × 3 m banana kablo, 4 timsah klips, 12 renk halka/insert seti, ekran koruyucu, USB kablo, şebeke kablosu ve adaptörü, PAT yazılımı | Çanta, 4 × 3 m banana kablo, 4 timsah klips, 12 renk halka/insert seti, ekran koruyucu, USB kablo, şebeke kablosu ve adaptörü, PAT yazılımı | Çanta, 5 × IP67 gerilim kablosu, 5 kilitli timsah klips, halka seti, SD kart, SD-USB adaptör, USB kablo, PEL Transfer | Çanta, 4 gerilim kablosu, 4 timsah klips, halka seti, SD kart, SD-USB adaptör, USB kablo, PEL Transfer | Çanta, 4 gerilim kablosu, 4 timsah klips, halka seti, SD kart, SD-USB adaptör, USB kablo, PEL Transfer | Akım sensörleri ayrıca sipariş edilir.
Kaynak kısaltmaları ve tutarsızlık notları için 'Kaynaklar ve Notlar' sayfasına bakınız. Kırmızı vurgulu hücreler fonksiyonun bulunmadığını gösterir.

## Özellik Matrisi
Hızlı Özellik Matrisi (✓ = var, – = yok)
Kategori | Özellik | C.A 8331 | C.A 8333 | C.A 8336 | C.A 8436 | C.A 8345 | PEL 112 | PEL 113 | PEL 115
Ölçüm | 5. gerilim / 4. akım girişi (nötr ölçümü) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓
Ölçüm | DC ölçüm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ölçüm | 400 Hz şebeke ölçümü | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓
Ölçüm | Harmonik analizi (50. dereceye kadar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Ölçüm | Harmonik > 50. derece (127'ye kadar) | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
Ölçüm | İnterharmonikler | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
Ölçüm | Harmonik uzman modu | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Ölçüm | K faktörü / FHL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Ölçüm | Distorsiyon gücü (D) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Güç kalitesi | Flicker Pst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | Flicker Plt | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | Gerilim/akım dengesizliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓
Güç kalitesi | Geçici olay (transient) yakalama | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | Surge (12 kV) yakalama | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | Inrush > 10 dakika | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | Alarm fonksiyonu | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Güç kalitesi | EN 50160 raporlama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Güç kalitesi | IEC 61000-4-30 Class A | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
Enerji | Enerji maliyetlendirme | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Enerji | Enerji kayıp ayrıştırması | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓
Enerji | Motor analizi (tork, verim, devir) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Kayıt | Ekran görüntüsü kaydı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Arayüz | Dahili ekran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓
Arayüz | Renkli grafik ekran (dalga formu) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | –
Arayüz | Dokunmatik ekran | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
İletişim | USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
İletişim | Ethernet | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
İletişim | Wi-Fi | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
İletişim | Uzaktan erişim (DataViewSync / web) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
İletişim | GPS zaman senkronizasyonu | – | – | – | – | ✓ | – | – | –
İletişim | Mobil uygulama / tarayıcı erişimi | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Saha | Fazdan beslenme (standart) | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓
Saha | IP67 gövde | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓
Saha | 1.000 V CAT IV | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓
Saha | Dış mekan kullanımı | – | – | – | ✓ | – | – | – | ✓
Saha | -20 °C çalışma | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓
Saha | Mıknatısla montaj | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | –
Not: Matris, 'Genel Karşılaştırma' sayfasındaki dokümante edilmiş verilerin özetidir. Toplam, yalnızca bu listedeki özellikleri sayar; ağırlıklandırma içermez.

## Ölçüm Doğruluğu
Ölçüm Doğruluğu (Maksimum içsel hata, akım sensörü hariç) – Kullanım kılavuzlarından
C.A 8436 ve C.A 8345 için projede kullanım kılavuzu yoktur. C.A 8345, IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A gereksinimlerini tüm fonksiyonlarda karşılar (B2). C.A 8331/8333 ve C.A 8336 kılavuzlarındaki doğruluk tabloları aynıdır.
Büyüklük | C.A 8331 / 8333 / 8336 | PEL 112 / 113 | PEL 115
50/60 Hz ŞEBEKE
Frekans | 40 – 70 Hz; ±10 mHz | 42,5 – 69 Hz; ±0,1 Hz | 42,5 – 69 Hz; ±0,1 Hz
Faz-nötr gerilim (RMS) | 2 – 1.000 V; ±(%0,5 + 200 mV) | 10 – 1.000 V; ±%0,2 Okuma ±0,2 V | 10 – 1.000 V; ±%0,2 Okuma ±0,2 V
Faz-faz gerilim (RMS) | 2 – 2.000 V; ±(%0,5 + 200 mV) | 17 – 1.000 V; ±%0,2 Okuma ±0,4 V | 17 – 1.700 V; ±%0,2 Okuma ±0,4 V
Nötr-toprak gerilimi | — | — | 10 – 1.000 V; ±%0,2 Okuma ±0,2 V
DC gerilim | 2 – 1.200 V; ±(%1 + 500 mV) | 10 – 1.000 V; ±%0,2 Okuma ±0,5 V (tipik) | —
Yarım periyot RMS gerilim | ±(%0,8 + 1 V) | — | —
Tepe gerilim | 1.414 V'a kadar; ±(%3 + 2 V) | — | —
Akım (sensör hariç) | ±(%0,5 + ofset) – ofset sensöre bağlı; ör. MN93: ±(%0,5 + 200 mA); AmpFlex 10 kA: ±(%0,5 + 3 A) | %0,2 – %120 Inom; ±%0,4 Okuma ±%0,04 Inom | %0,2 – %120 Inom; ±%0,4 Okuma ±%0,04 Inom (nötr dahil)
DC akım | ±(%1 + ofset) – ör. PAC93: ±(%1 + 1 A) | ±%1 Okuma ±%0,3 Inom (tipik) | —
Aktif güç P | ±%1 (cos φ ≥ 0,8); ±(%1,5 + 10 ct) (0,2 ≤ cos φ < 0,8) | ±%0,5 Okuma ±%0,005 Pnom (PF = 1); ±%1,5 Okuma ±%0,015 Pnom (PF 0,5i–0,8c) | ±%0,5 Okuma ±%0,005 Pnom (PF = 1); ±%1,5 Okuma ±%0,015 Pnom (PF 0,5i–0,8c)
Reaktif güç Q | Flex hariç: ±%1 (sin φ ≥ 0,5); Flex: ±%1,5 | ±%1 Okuma ±%0,01 Qnom (sin φ = 1); ±%3,5 / ±%1 / ±%2,5 (koşula göre) | ±%1 Okuma ±%0,01 Qnom (sin φ = 1); ±%3,5 / ±%1 / ±%2,5 (koşula göre)
Görünür güç S | ±%1 | ±%0,5 Okuma ±%0,005 Snom | ±%0,5 Okuma ±%0,005 Snom
Distorsiyon gücü D | ±(%4 + 20 ct) veya THD'ye bağlı formül | — | —
Güç faktörü PF | ±%1,5 (cos φ ≥ 0,5); ±(%1,5 + 10 ct) (0,2 ≤ cos φ < 0,5) | ±0,05 (PF 0,5i–0,5c); ±0,1 (PF 0,2i–0,2c) | ±0,05 (PF 0,5i–0,5c); ±0,1 (PF 0,2i–0,2c)
cos φ (DPF) | φ için ±1°; cos φ için ±5 ct | — | —
tan φ | φ için ±1° | ±0,02 (√3i–√3c); ±0,05 (3,2i–3,2c) | ±0,02 (√3i–√3c); ±0,05 (3,2i–3,2c)
Aktif enerji | ±%1 (cos φ ≥ 0,8); ±%1,5 (0,2 ≤ cos φ < 0,8) | ±%0,5 Okuma (PF = 1); ±%0,6 Okuma (PF 0,5i–0,8c) | ±%0,5 Okuma (PF = 1); ±%0,6 Okuma (PF 0,5i–0,8c)
Reaktif enerji | Flex hariç: ±%1 (sin φ ≥ 0,5), ±%1,5 (0,2–0,5); Flex: ±%1,5 / ±%2,5 | ±%2 – ±%2,5 Okuma | ±%2 – ±%2,5 Okuma
Görünür enerji | ±%1 | ±%0,5 Okuma | Kılavuzda ilgili tabloya bakınız
Gerilim harmonik oranı | 0 – %1.500; ±(%2,5 + 5 ct) | Derece 1–25: ±%1 Okuma | Kılavuzda ilgili tabloya bakınız
THD (gerilim) | 0 – %999,9; ±(%2,5 + 5 ct) | ±%1 Okuma | Kılavuzda ilgili tabloya bakınız
K faktörü / FHL | ±(%5 + nmax × %0,4 + 5 ct) (nmax ≤ 25) | — | —
Gerilim dengesizliği | ±3 ct (UNB ≤ %10); ±10 ct (UNB > %10) | — | IEEE 1459 – kılavuz tablosu
Akım dengesizliği | ±10 ct | — | IEEE 1459 – kılavuz tablosu
Flicker Pst | 0 – 12; kılavuzdaki tabloya göre | — | —
400 Hz ŞEBEKE
Frekans | — | 340 – 460 Hz; ±0,3 Hz | 340 – 460 Hz
Gerilim | — | 5 – 600 V; ±%0,8 Okuma ±0,5 V | 600 Vrms'e kadar
Akım | — | ±%0,5 Okuma ±%0,05 Inom | Kılavuz tablosu
Aktif güç / enerji | — | P: ±%2 Okuma ±%0,2 Pnom (PF = 1); E: ±%2 Okuma | Kılavuz tablosu
DC ŞEBEKE
Güç / enerji | — | P: ±%1 Okuma ±%0,3 Pnom; E: ±%1,5 Okuma (tipik) | Kılavuz tablosu
GENEL
Referans koşulları | 23 ± 3 °C, %45–75 RH, yalnız batarya | 23 ± 2 °C, %45–75 RH, 1 saat ön ısıtma | 23 ± 2 °C, %45–75 RH, 1 saat ön ısıtma
Not | Toplam belirsizlik için akım sensörünün belirsizliği eklenmelidir. | Değerler '1 s' ve toplanmış veriler içindir; '200 ms' verilerde belirsizlik iki katına çıkar. Sensör belirsizliği eklenmelidir. | Değerler '1 s' ve toplanmış veriler içindir; '200 ms' verilerde belirsizlik iki katına çıkar. Sensör belirsizliği eklenmelidir.
Kaynak: K1 (§15.3.4), K2 (§15.3.4, §15.4), K3 (§6.2.3), K4 (§6.2.3). ct = sayım (count), Okuma = okunan değer, Inom = sensörün 1 V çıkışına karşılık gelen akım.

## Akım Sensörleri
Uyumlu Akım Sensörleri ve Adaptörler
Model | Ölçüm aralığı | Kavrama Ø / uzunluk | IEC 61010 kategorisi | Sipariş kodu | Qualistar+ (C.A 8331–8436) | C.A 8345 | PEL 112 / 113 / 115
MN93 | 500 mA – 200 Aac | Ø 20 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120425B | ✓ | ✓ | ✓
MN93A | 5 mA – 100 Aac (5 A ve 100 A kademeleri) | Ø 20 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120434B | ✓ | ✓ | ✓
MINI94 | 50 mA – 200 Aac | Ø 16 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01106194 | – | ✓ | ✓
MiniFlex® MA193 (250 / 350 mm) | 100 mA – 10 kAac | Ø 70 / 250 mm; Ø 100 / 350 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120580 / P01120567 | ✓ | – | –
MiniFlex® MA194 (250 / 350 / 1000 mm) | 100 mA – 10 kAac (PEL: 200 mA – 10 kAac) | Ø 70 / 250; Ø 100 / 350; Ø 300 / 1000 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120593 / P01120592 / P01120594 | Kısmi (kılavuz) | ✓ | ✓
MiniFlex® MA196-350 IP67 | 100 mA – 10 kAac | Ø 100 / 350 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120568 | C.A 8436 | – | PEL 115
PAC93 | 1 A – 1.000 Aac / 1 A – 1.300 Adc | 1 × Ø 39 mm veya 2 × Ø 25 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120079B | ✓ | ✓ | ✓
AmpFlex® A193-450 | 100 mA – 10 kAac (PEL: 200 mA – 10 kAac) | Ø 140 / 450 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120526B | ✓ | ✓ | ✓
AmpFlex® A193-800 | 100 mA – 10 kAac (PEL: 200 mA – 10 kAac) | Ø 250 / 800 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120531B | ✓ | ✓ | ✓
AmpFlex® A196-610 IP67 | 100 mA – 10 kAac | Ø 190 / 610 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120554 | C.A 8436 | – | PEL 115
C193 | 1 A – 1.000 Aac | Ø 52 mm | 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV | P01120323B | ✓ | ✓ | ✓
E3N | 50 mA – 10 Aac/dc; 100 mA – 100 Aac/dc | Ø 11,8 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120043A | ✓ | – (E94) | – (E94)
E94 | 50 mA – 10 Aac/dc; 100 mA – 100 Aac/dc | Ø 11,8 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120044 | – | ✓ | ✓
J93 | 50 A – 3.500 Aac / 50 A – 5.000 Adc | Ø 72 mm | 600 V CAT III / 300 V CAT IV | P01120110 | ✓ | ✓ | ✓
5 A adaptör kutusu | 5 A sekonder (CT) | — | 150 V CAT IV / 300 V CAT III (sistem) | P01101959 | ✓ | ✓ | ✓
ESSAILEC® kutusu | 5 A sekonder (sayaç/röle test) | — | — | P01102131 | ✓ | ✓ | –
Notlar:
• Uyumluluk, her ürün ailesinin broşüründeki aksesuar tablosuna göre işaretlenmiştir (B1, B2, B3).
• Qualistar+ kılavuzları (K1, K2) tepe akım tablolarında MiniFlex® MA194'ü de listeler; bu nedenle 'Kısmi (kılavuz)' olarak gösterilmiştir.
• PAC93, J93, MN93, MN93A, E3N/E27 pens kullanımı Qualistar+ 'cihaz + sensör' sistemini 300 V CAT IV / 600 V CAT III'e düşürür; 5 A adaptör 150 V CAT IV / 300 V CAT III'e düşürür (K1, K2).
• MN93A ölçüm aralığı PEL broşüründe 5 A kademesi için 0,005 – 5 Aac, 100 A kademesi için 0,2 – 100 Aac olarak verilmiştir.
• IP67 MA196 / A196 sensörleri yalnızca IP67 modeller (C.A 8436 ve PEL 115) içindir.

## Sipariş ve Aksesuar
Sipariş Kodları ve Aksesuarlar
Ürün / Aksesuar | Sipariş kodu | Uyumlu model(ler) | Kaynak
ANA ÜRÜNLER
C.A 8331 (sensörsüz) | P01160511 | Qualistar+ | B1
C.A 8333 (sensörsüz) | P01160541 | Qualistar+ | B1
C.A 8336 (sensörsüz) | P01160591 | Qualistar+ | B1
C.A 8436 (sensörsüz) | P01160595 | Qualistar+ | B1
C.A 8345 standart (PA40W-2 şebeke adaptörü ile) | P01160657N | Qualistar Class A | B2
C.A 8345-1000 (PA32ER 1.000 V adaptörü ile) | P01160658N | Qualistar Class A | B2
PEL 112 (sensörsüz) | P01157156 | PEL 110 Serisi | B3
PEL 113 (sensörsüz) | P01157157 | PEL 110 Serisi | B3
PEL 113 + MA194-350 sensörler ve adaptör | P01300003 | PEL 110 Serisi | B3
PEL 115 (sensörsüz) | P01157169 | PEL 110 Serisi | B3
YAZILIM
Dataview® yazılımı | P01102095 | Qualistar+ / PEL | B1, B3
GÜÇ BESLEME AKSESUARLARI
Şebeke adaptörü (C.A 8331-33-35-36) | P01102057 | Qualistar+ | B1
PA31ER şebeke adaptörü (fazdan 100–1.000 V AC/DC, IP53) | P01102150 | Qualistar+ | B1
IP67 şebeke kablosu (C.A 8436) | P01295477 | C.A 8436 | B1
C.A 8436 banana şebeke kablosu | P01295496 | C.A 8436 | B1
Batarya paketi (NiMH) | P01296024 | Qualistar+ | B1
PA32ER 1.000 V güç kaynağı | P01103076 | C.A 8345 | B2
PA40W-2 şebeke adaptörü | P01102155 | C.A 8345 | B2
C8 adaptör | P01103077 | C.A 8345 | B2
Li-ion batarya paketi | P01296047 | C.A 8345 | B2
Harici batarya şarj tabanı | P01102130 | C.A 8345 | B2
Araç şarj cihazı | HX0061 | C.A 8345 | B2
PEL şebeke adaptörü | P01102204B | PEL 110 Serisi | B3
Şebeke kablosu | P01295174 | PEL 110 Serisi / C.A 8345 (C7) | B2, B3
KABLO, ÇANTA VE DİĞER
Qualistar ekran koruyucu film | P01102059 | Qualistar+ | B1
Tanımlama halka/insert seti | P01102080 | Qualistar+ / PEL | B1, B3
Kapak seti (C.A 8436) | P01102117 | C.A 8436 | B1
5 × 3 m IP67 (BB196) banana kablo seti | P01295479 | C.A 8436 / PEL 115 | B1, B3
21 no. taşıma çantası | P01298055 | Qualistar+ | B1
22 no. taşıma çantası | P01298056 | Qualistar+ | B1
23 no. çanta | P01298078 | PEL 110 Serisi | B3
Çanta | P01298083 | C.A 8345 | B2
USB-A / USB-B kablo | P01295293 | Qualistar+ | B1
Kilitlenebilir timsah klips (× 5) | P01102099 | Qualistar+ | B1
5 banana kablo + 5 timsah klips + renk halka seti | P01295483 | Qualistar+ / C.A 8345 | B1, B2
4 banana kablo + 4 timsah klips + renk halka seti | P01295476 | Qualistar+ / PEL | B1, B3
2 mm banana – timsah klips kablo | P01295531 | C.A 8345 | B2
SD kart | P01103078 | C.A 8345 | B2
Mıknatıslı kanca | P01103079 | C.A 8345 | B2
El askısı | HX0122 | C.A 8345 | B2
Reeling Box (mıknatıslı kablo makarası) | P01102149 | Qualistar+ / C.A 8345 | B1, B2
ESSAILEC® kutusu | P01102131 | Qualistar+ / C.A 8345 | B1, B2
5 A adaptör kutusu | P01101959 | Tümü | B1, B2, B3
E3N adaptör (E3N/E27) | P01102081 | Qualistar+ / C.A 8345 | B1, B2
E3N şebeke adaptörü | P01120047 | Qualistar+ | B1
Direk montaj kiti | P01102146 | PEL 115 | B3
Akım sensörlerinin sipariş kodları 'Akım Sensörleri' sayfasındadır. Kodlar broşür tarihlidir; siparişten önce üreticiden teyit edilmelidir.

## Seçim Rehberi
Uygulamaya Göre Model Seçim Rehberi
Bu sayfa, dokümanlardaki teknik verilere dayanan bir değerlendirmedir; nihai seçimde proje gereksinimleri ve güncel üretici bilgisi esas alınmalıdır.
İhtiyaç / Uygulama | Önerilen model | Gerekçe
Temel güç/enerji ölçümü, harmonik ve Pst ile hızlı saha kontrolü; bütçe öncelikli | C.A 8331 | 4V/3I, 50. dereceye kadar harmonik, Pst, 12 ekran görüntüsü. Geçici olay ve alarm yok.
Geçici olay ve alarm takibi gereken 3 telli/4 telli tesisler (nötr akımı ölçümü gerekmiyorsa) | C.A 8333 | 50 geçici olay, 4.000 alarm/10 tip, uzman harmonik modu.
Kapsamlı güç kalitesi teşhisi, nötr akımı ölçümü, motor yolverme (Inrush) analizi | C.A 8336 | 5V/4I, Plt, 210 geçici olay, 10 dk üzeri Inrush, 10.000 alarm/40 tip, 2 hafta–yıllar kayıt.
Yağmur/toz altında, dış ortam veya ağır endüstriyel saha | C.A 8436 veya PEL 115 | Her ikisi IP67 ve fazdan beslenir. Analiz için C.A 8436, uzun süreli enerji kaydı için PEL 115.
Sözleşmesel/tartışmalı enerji kalitesi ölçümü, EN 50160 / IEC 62749 uyumluluk raporu | C.A 8345 | Tek Class A (IEC 61000-4-30 Ed.3) cihaz; GPS senkronizasyonu, 127. harmonik, interharmonik, 12 kV surge.
Uzaktan izleme gerektiren güç kalitesi kampanyası (Wi-Fi/Ethernet, web) | C.A 8345 | Wi-Fi, Ethernet, web sunucu, e-posta alarm bildirimi, SCPI, JSON veri.
ISO 50001 enerji etüdü, aylarca süren tüketim kaydı, pano içine kalıcı montaj | PEL 112 / PEL 113 | Kompakt (256 × 125 × 37 mm), mıknatıslı, 1 dk–60 dk toplama, 32 GB'a kadar SD kart, Wi-Fi/Ethernet.
Soğuk oda veya ekransız gizli/sabit kurulum | PEL 112 | -20 °C'ye kadar çalışma, ekransız.
Sahada değerlerin cihaz üzerinden okunması gereken logger uygulaması | PEL 113 | LCD ekran; aynı ölçüm kapasitesi.
Elektrik direği, açık alan, yenilenebilir enerji sahası; nötr akımı ve N-PE gerilimi ölçümü | PEL 115 | IP67, 1.000 V CAT IV, 4V/4I + N-PE, direk montaj kiti, fazdan 100–1.000 V besleme.
400 Hz (havacılık/denizcilik) veya DC şebeke enerji kaydı | PEL 112 / 113 / 115 | DC, 50, 60 ve 400 Hz ölçüm; Qualistar+ modelleri 40–69 Hz ile sınırlı.
Mekanik sensör olmadan motor verim/tork analizi | C.A 8345 veya PEL serisi | C.A 8345 cihaz üzerinde; PEL'de Android uygulaması üzerinden.

## Kaynaklar ve Notlar
Kaynak Dokümanlar
Kod | Dosya | Tür | İçerik
B1 | HLHB20FP.PDF | Broşür | C.A 8331 / 8333 / 8336 / 8436 – Power and Energy Quality Analysers (Qualistar+), Ed. 9 – 03/2024
B2 | HLHB551F.PDF | Broşür | C.A 8345 – Class A Power Quality Analyser, Ed. 4 – 01/2026
B3 | HLHB36OZ.PDF | Broşür | PEL 110 Serisi (PEL 112 / 113 / 115) – Simultaneous Power and Energy Loggers, Ed. 5 – 07/2024
K1 | HLHB4P8A.PDF | Kullanım kılavuzu | C.A 8331 / C.A 8333 Three-phase electrical networks analyser – EN User's manual
K2 | HLHB4PJW.PDF | Kullanım kılavuzu | C.A 8336 Three-phase electrical networks analyser – EN User's manual
K3 | HLHB31T4.PDF | Kullanım kılavuzu | PEL 112 / PEL 113 Power & Energy Logger – EN User's manual
K4 | HLHB31UI.PDF | Kullanım kılavuzu | PEL 115 Power Energy Logger – EN User's manual
— | HLHB4P8A__1_.PDF | Kopya | HLHB4P8A.PDF ile birebir aynı dosya (karşılaştırmada ayrıca kullanılmadı)
Dokümanlar Arası Tutarsızlıklar ve Önemli Notlar
Konu | Açıklama
Qualistar+ boyut/ağırlık | Broşür: 240 × 180 × 55 mm, 1,9 kg. Kılavuzlar (K1, K2): 200 × 250 × 70 mm, ~2 kg.
Qualistar+ batarya süresi | Broşür: 13 saate kadar. Kılavuzlar: ekran açık 10 saat, ekran kapalı > 15 saat.
Alarm kapasitesi | Broşür: C.A 8333 4.000, C.A 8336/8436 10.000 alarm. Kılavuzlar: C.A 8333 4.662, C.A 8336 16.362 alarm kaydı.
C.A 8333 Inrush | Broşür 'yes on 4 periods' yazar; K1 kılavuzunda ayrı Inrush modu bulunmaz (geçici olaylar 4 periyot kaydedilir).
PEL harmonik ölçümü | B3 broşürü harmonik satırında yalnızca THD verir; K3 ve K4 kılavuzları 50/60 Hz'de 50. dereceye, 400 Hz'de 7. dereceye kadar harmonik ölçümü belirtir.
PEL 113 ekran | B3: 'dörtlü dijital ekran' (PEL 113 ve 115 için ortak). K3: PEL 113 için beyaz arka ışıklı üçlü LCD (3 faz aynı anda).
PEL 112 ağırlık | B3: 900 g; K3: ~930 g.
C.A 8345 batarya | B2 tablosunda 'Li-ion – 5,800 Ah' yazılıdır; büyük olasılıkla 5.800 mAh kastedilmektedir.
C.A 8345 ölçüm doğruluğu | Projede C.A 8345 kılavuzu yoktur; ayrıntılı doğruluk tablosu verilemedi. Cihaz IEC 61000-4-30 Ed.3 Class A'dır.
C.A 8436 | Projede C.A 8436 kılavuzu yoktur; değerler B1 broşüründen alınmıştır. Kılavuza özgü değerler (empedans, aşırı yük, düşme, sıcaklık, garanti, bellek) 'Belirtilmemiş' bırakılmış; Qualistar+ ailesine ortak özellikler (örnekleme, kayıt periyodu, harmonik kapsamı) aile değeri olarak gösterilmiştir.
Logger bataryaları | PEL serisinde batarya yalnızca kesinti yedeğidir (PEL 112/113 ~30 dk, PEL 115 ~1 saat); cihazlar şebekeden veya fazdan beslenecek şekilde tasarlanmıştır.
Ölçüm kategorisi | Qualistar+ ile PAC93, J93, MN93, MN93A, E3N/E27 kullanımı sistem kategorisini 300 V CAT IV / 600 V CAT III'e düşürür.